## Standart ve Paremetreler
Düzenleyen Kurum / Kuruluş Adı : | XYZ ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. veya Lefkoşa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Biyomedikal Tür | Yetki Grubu | Referans Standart | Madde No | Test / Deney Adı | Parametre | Birim | Ölçüm Aralığı | Kabul Derecesi / Yüzdesi | Referans Donanım Hassasiyeti
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.1 | SİNYALİN YENİDEN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK DOĞRULUK | Sinyal | mV/s | 0-125 | ±%20 | 1000 Kat
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.2 | GİRİŞ DİNAMİK ARALIĞI VE DİFERANSİYEL SAPMA GERİLİMİ) | Sinyal | mV/s | 0-320 | ±%10 | 1000 Kat
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.3 | GİRİŞ EMPEDANSI | Sinyal | mV/s | ±300 | ±%10 | 1000 Kat
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.4 | GİRİŞ GÜRÜLTÜSÜ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.5 | ÇOK KANALLI ÇAPRAZ ETKİLEŞİM |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.6 | KAZANÇ KONTROLÜ VE KARARLILIK |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.7 | SÜPÜRME HIZI |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.8 | FREKANS VE DÜRTÜ TEPKİSİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.9 | KAZANÇ BELİRTECİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.10 | ORTAK MOD BASTIRMASI |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.11 | TABAN ÇİZGİSİNİN BAŞLANGIÇ HÂLİNE DÖNMESİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.12 | KALP PİLİ DARBESİNİ GÖSTERİM ÖZELLİĞİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.13 | KALP PİLİ DARBELERİNİN REDDEDİLMESİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.14 | KARDİYOVERSİYON İÇİN DARBENİN EŞ ZAMANLI HALE GETİRİLMESİ |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.15 | KALP HIZI ATIM ARALIĞI, DOĞRULUK VE QRS’NİN TESPİT EDİLME ARALIĞI |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.16 | KANAL YÜKSEKLİĞİ VE EN-BOY (ZAMAN-GENLİK) ORANI |  |  |  | ±%10
EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri | TS EN 60601-2-27 | 201.12.1.101.17 | UZUN T DALGASINI REDDETME ÖZELLİĞİ |  |  |  | ±%10